## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应）
检验科 | 20003 | 尿路上皮癌甲基化检测试剂盒 | LIS人份 | 1.▲预期用途：体外定性检测人类尿液样本中Twist1/Vimentin基因甲基化。用于尿路上皮癌的早期筛查、辅助诊断及病情监测。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：尿液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7.△临床诊断性能：与临床参考方法比对,灵敏度≥85%,特异度：特异度≥92%。对0期检出率≥80%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5%。 9.交叉反应：检测尿液样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 11.△DNA样本无需进行 Oubit 荧光剂定量。 12.△产品为创新医疗器械产品或者专利。（提供佐证材料） 13.配套器材：试剂盒中自带配套的提取试剂及硫化试剂。
检验科 | 20004 | 肠癌甲基化检测试剂盒-2 | LIS人份 | 1.▲预期用途：体外定性检测人外周血血浆 Septin9/SDC2/BCAT1基因甲基化状态，用于结直肠癌的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：血液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7.△临床诊断性能：与临床参考方法比对，肠癌的诊断灵敏度≥84%，特异度≥90%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5%。 9.交叉反应：检测血液样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 11.配套器材：提供配套核酸提取和亚硫盐转化试剂。
检验科 | 20005 | 胃癌甲基化检测试剂盒 | LIS人份 | 1.▲预期用途：体外定性检测人外周血血浆中RNF180及Septin9基因甲基化状态，用于胃癌的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：产品具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标.质控品，且需要全程参与提取及扩增过程。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：血液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100% 7.△临床诊断性能：与临床参考方法比对，胃癌的诊断灵敏度≥60%，特异度≥85%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5% 9.交叉反应：检测血液样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 11.△产品为创新医疗器械产品或者专利≥5个。（提供佐证材料） 12.△《中国肿瘤整合诊治技术指南（CACA）——液体活检》推荐项目。（提供佐证材料） 13.配套器材：提供配套核酸提取和亚硫盐转化试剂
检验科 | 20011 | 子宫内膜癌甲基化检测试剂盒 | LIS人份 | ▲预期用途：用于体外定性检测人宫颈脱落细胞中的CDO1、AJAP1、GALR1 基因甲基化状态，对疑似子宫内膜癌患者的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测样本类型：宫腔脱落细胞。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7.Δ临床诊断性能：临床试验样本1000+例，检测子宫内膜癌灵敏度和特异性均≥90%以上。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5%。 9.交叉反应：检测样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 11.配套器材：提供配套的核酸提取及纯化组分试剂。
检验科 | 20012 | 宫颈癌甲基化检测试剂盒 | LIS人份 | 1.▲预期用途：用于体外定性检测人宫颈脱落细胞中的SOX1和PAX1基因甲基化状态。适用于 12 种高危 HPV（hrHPV）基因型（31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、 68 型）检测阳性的 30 岁及以上女性人群，帮助识别是否需要进行阴道镜检查，达到分流管理的目的。用于对疑似宫颈癌患者的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲ 检测标本类型：人宫颈脱落细胞。所投产品应适用于不少于两款样本保存液(提供佐证材料)。 6. 参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7. △临床诊断性能：投标产品对于针对 30 岁及以上 12 种非 16/18 型 hrHPV 感染的人群，CIN2+水平，试剂盒的临床灵敏度为≥85%，临床特异性为≥ 90%；CIN3+水平，试剂盒的临床灵敏度为≥ 94%，临床特异性为≥86%。 8. 重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5%。 9. 交叉反应：检测样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10.△所投产品对常见内源和外源干扰物进行了充分的特异性评价，在一定浓度下对检测结果无影响，干扰物质验证不少于9种(提供佐证材料)。 11. 适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 12. 配套器材：提供配套的核酸提取及纯化组分试剂。
检验科 | 20013 | 膀胱癌甲基化检测试剂盒 | LIS人份 | 1.▲预期用途：用于体外定性检测尿脱落细胞中膀胱癌相关 Twist1 基因甲基化状态，临床上用于膀胱癌的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品，且需要全程参与提取及扩增过程。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：尿液。 6..参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100% 7.△检临床诊断性能：与临床参考方法比对，膀胱癌癌的诊断灵敏度≥88%，特异度≥86%，.总符合率：≥87%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5。 9.交叉反应：检测尿液样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 11.配套器材：提供配套核酸提取和亚硫盐转化试剂。
检验科 | 20015 | 肺癌甲基化检测试剂盒-1 | LIS人份 | ▲ 预期用途：适用于体外定性检测人外周血血浆中SHOX2和PTGER4基因的甲基化检测，本产品用于临床上对疑似肺癌患者的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲ 检测标本类型：血液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7.Δ临床诊断性能：与临床参考方法比对，肺癌的灵敏度≥80%，特异度≥92%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5%。 9.交叉反应：对已发生肺部转移的其他肿瘤和易发生肺转移的其他原发肿瘤假阳性率≤25%，对常见肺部疾病、自身免疫病以及未甲基化人基因组DNA的特异度均为100%。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S 、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 11.配套器材：提供配套的核酸提取及纯化组分试剂。
检验科 | 20015 | 肺癌甲基化检测试剂盒-2 | LIS人份 | 1.预期用途：体外定性检测人外周血血浆SHOX2/RASSF1A/PTGER4基因甲基化状态，用于肺癌的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：血液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7.△临床诊断性能：与临床参考方法比对，肺癌的诊断灵敏度≥85%，特异度≥95%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤10%。 9.交叉反应：检测血液样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10. 适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 11.配套器材：提供配套核酸提取和亚硫盐转化试剂。